## Technická specifikace
Příloha č. 2: Technická specifikace
Zadavatel u níže uvedených parametrů stanovil ve sloupci "C" minimální či maximální hodnoty. Zadavatel připouští u jednotlivých hodnot toleranční rozsah (odchylku) +/- 10%. Takto stanovené hodnoty (tj. v rámci odchylky navýšené, popř. ponížené o 10%), jsou považovány za nejvýše či nejníže přípustné. Pokud uchazeč nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) této hodnoty, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení uchazeče z výběrového řízení. Pokud ve sloupci "C" zadavatel uvedl "ano", znamená to, že tuto vlastnost musí zařízení mít - uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem (např. konkrétním odkazem na technickou dokumentaci).
A | B | C | D
Název zařízení, subsystému, fyzikálně-technické vlastnosti | Popis | Požadovaná hodnota | Skutečná hodnota, název položky, položka č. v nabídce
Sál 1
Rozměry LED operačních světel | Minimální výška podhledu | mm
mm
mm
| Váha | kg
Napájení |  | V
Příkon |  | W
Operační světlo dvouramenné |  | ano
Zdroj světla: LED diody
Intenzita osvětlení hlavního světla | min. 150.000 lux | lux
Intenzita osvětlení satelitu | min. 130.000 lux | lux
Životnost LED elementů | min. 30.000 hodin | hodin
Volitelná barevná teplota světla |  | ano
Index kvality barvy CRI > 95 | CRI > 95 | hodnota
Možnost endoskopického módu osvětlení | Popis | ano
5x sada autoklávovatelných rukojetí |  | ano
Instalace do podhledu |  | ano
Ovládání světel přímo na světlech a zároveň ovládací panel na zeď, nebo dálkové ovládání | Popis | ano
Příprava pro kamerový systém ve světle s výstupem, který bude možné zaznamenávat na DVD rekordéru | Popis | ano
Klasifikační třída ZP | Možnosti: I, IIa, IIb, III
Návod k obsluze | Přiložit návod k obsluze k nabídce | ano
CE certifikát | Přiložit CE certifikát k nabídce | ano
Prospekty k ZP | Přiložit prospekt či podrobnou dokumentaci k ZP k nabídce | ano
Sál 2
Rozměry LED operačních světel | Minimální výška podhledu | mm
mm
mm
| Váha | kg
Napájení |  | V
Příkon |  | W
Operační světlo dvouramenné |  | ano
Zdroj světla: LED diody
Intenzita osvětlení hlavního světla | min. 150.000 lux | lux
Intenzita osvětlení satelitu | min. 130.000 lux | lux
Životnost LED elementů | min. 30.000 hodin | hodin
Volitelná barevná teplota světla |  | ano
Index kvality barvy CRI > 95 | CRI > 95 | hodnota
Možnost endoskopického módu osvětlení | Popis | ano
5x sada autoklávovatelných rukojetí |  | ano
Instalace do podhledu |  | ano
Ovládání světel přímo na světlech a zároveň ovládací panel na zeď, nebo dálkové ovládání | Popis | ano
Klasifikační třída ZP | Možnosti: I, IIa, IIb, III
Návod k obsluze | Přiložit návod k obsluze k nabídce | ano
CE certifikát | Přiložit CE certifikát k nabídce | ano
Prospekty k ZP | Přiložit prospekt či podrobnou dokumentaci k ZP k nabídce | ano
Záruční servis | Zdarma | ano
| Uvést délku záruky (min. 2 roky) | roky
PBTK vč. protokolu | Uvést doporučenou frekvenci | počet/rok
| Uvést cenu (bez DPH) | Kč/rok
| Po dobu záruky zdarma | ano
Zahájení servisního úkonu | Uvést dobu od obdržení objednávky | ano
Instalace a zaškolení obsluhy | Uvést postup a podmínky | ano
Zaškolení na obsluhu a nastavování přístroje | Pro administrátora (pravděpodobně technika oddělení biomedicínského inženýrství NNH) - uvést postup a podmínky | ano

## Formulář nabídkové ceny
Příloha č. 2: Formulář nabídkové ceny
Položka | Počet | Cena za kus (bez DPH) | Cena celkem (bez DPH) | DPH | Cena celkem (s DPH)
Sál 1
LED operační světlo dvouramenné
Příslušenství k operačním světlům
Autoklávovatelné rukojeti
Doprava
Instalace
Zaškolení
Sál 2
LED operační světlo dvouramenné
Příslušenství k operačním světlům
Autoklávovatelné rukojeti
Doprava
Instalace
Zaškolení
CELKEM