Příloha 3.  Přehled požadovaných hlavních fyzikálních a technických vlastností

Ve sloupci B uchazeč uvede, zdali splňuje požadovaný parametr a uvede jeho hodnotu, pokud je zadavatelem požadována. Pokud uchazeč nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) této hodnoty, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Pokud v sloupci "B" zadavatel uvedl "ano", znamená to, že tuto vlastnost musí zařízení mít.

| - požadované parametry |  |
| --- | --- |
| Dodávka příslušenství k provádění provozních zkoušek včetně případného stínění, jedná-li se o zdroj ionizujícího záření, a to pro každý měřič zvlášť. Vyplňuje se pouze v případě, že je nějaké příslušenství k provádění provozních zkoušek zapotřebí. |  |
| Součástí dodávky musí být kalibrační listy pro každý z měřičů zvlášť dokládající, že odchylka měření aktivity od deklarované aktivity použitého etalonu nepřesahuje 5%. |  |
| Součástí dodávky musí být demontáž dvou existujících měřičů aktivity Canberra-Packard Curiementor II ze dvou laminárních boxů Labox BIO 176 a jejich předání zadavateli. |  |
| Součástí dodávky může být případná úprava těchto laminárních boxů, avšak taková, která nebude mít negativní vliv na parametry laminárního proudění a zároveň zajistí potřebné stínění instalovaného měřícího prvku, a to jednak vůči záření z Mo-99/Tc-99m generátorů umístěných v jednom z laminárních boxů a jednak vůči zpracovávaným pozitronovým radiofarmakům ve druhém z laminárních boxů. |  |
| Součástí dodávky musí být instalace dodaných měřičů aktivity do uvedených laminárních boxů. |  |
| Součástí dodávky musí být návod v češtině včetně popisu provádění provozních zkoušek a způsobu jejich vyhodnocení. |  |
| Součástí dodávky musí být zajištění přenosu naměřených dat do počítačové sítě pro účely využití informačními systémy. Za splnění tohoto požadavku se považuje buď přenos dat přes USB rozhraní do počítače s operačním systémem MS-Windows 7 (32 i 64 bit) nebo přímá síťová komunikace TCP/IP s gigabitovou počítačovou sítí ethernet přes rozhraní RJ-45. Součástí dodávky musí být i přesný popis, jakým způsobem lze data načíst a jak jsou strukturována. |  |
| Je-li součástí dodávky programové vybavení, musí být dodáno včetně odpovídající licence k jeho používání zadavatelem. |  |
| Obě měřidla musí být schválena a požaduje se dodání Certifikátů o schválení typu měřidla jako měřidla stanoveného. |  |
| Měřidla musí být prvotně ověřena v souladu s českou legislativou a požaduje se dodání Ověřovacích listů s platností pro celý rok 2012. Jedno z měřidel musí být minimálně ověřeno pro Tc-99m a F-18 a druhé měřidlo pro Tc-99m a In-111. |  |
| Měřidla musí umožňovat měření radiofarmak ve stříkačkách o objemu 2 – 20 ml nebo v penicilínkách o objemu 11 – 22 ml. |  |
| Měřidla musí mít schopnost měřit minimálně tyto radionuklidy: Tc-99m, F-18, C-11, In-111, Cs-137, Ga-68, Sm-153, I-123, I-131. Navíc možnost dalšího výběru ze širokého spektra jiných radionuklidů užívaných v nukleární medicíně nebo alternativně možnost uživatelsky předdefinovat další dva radionuklidy. |  |
| Měřidla musí mít možnost přednastavit alespoň 3 radionuklidy pro zrychlenou volbu (na jednom měřiči Tc-99m, F-18, Cs-137; na druhém měřiči Tc-99m, In-111, Cs-137), nejsou-li z menu rychle dostupné. |  |
| Měřící rozsah: 0,1 MBq – 70,0 GBq. |  |
| Měření v jednotkách aktivity Bq a jejích násobcích. |  |
| Splnění požadavků na jakostní parametry, které vycházejí z doporučení SÚJB 1999: Systém zabezpečení jakosti na pracovištích nukleární medicíny – přístrojová technika, kapitola 1 |  |
| - Stabilita (krátkodobá reprodukovatelnost): variační koeficient ≤ 1% |  |
| - Dlouhodobá reprodukovatelnost: variační koeficient ≤ 2% |  |
| - Linearita: ≤ 5% |  |
| - Geometrická závislost: ≤ 5% |  |
| Servis v záruční době zdarma |  |
| Záruka min. 2 roky |  |
| Bezplatné školení obsluhujícího personálu |  |
| Zahájení odstraňování nahlášené vady nejpozději následující pracovní den do 15:00 hodin. |  |
| Cena pozáručního servisu |  |