Příloha 2.  Přehled požadovaných technických vlastností

Ve sloupci B uchazeč uvede, zdali splňuje požadovaný parametr a uvede jeho hodnotu pokud je zadavatelem požadována. Zadavatel připouští u jednotlivých hodnot toleranční rozsah (odchylku) +/- 10%. Takto stanovené hodnoty (tj. v rámci odchylky navýšené, popř. ponížené o 10%) jsou považovány za nejvýše či nejníže přípustné. Pokud uchazeč nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) této hodnoty, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Pokud v sloupci "B" zadavatel uvedl "ano", znamená to, že tuto vlastnost musí zařízení mít.

| A. Požadované parametry: | B. Splněno (ano/ne, hodnota) |
| --- | --- |
| Základní parametry: |  |
| pojízdný přístroj |  |
| připojení na standardní rozvody medicinálních plynů – AIR, O2, N2O, vakuum |  |
| integrovaný odvod anesteziologických plynů (odsávání přebytečných plynů z pacientského okruhu) |  |
| monitorace ventilačních parametrů – Vt insp/ exp, Vmin insp/ exp, PEEP, Ppeak. Pplat, compliance, rezistence, smyčky plicní mechaniky) |  |
| sidestream analýza plynů (hodnoty O2, N2O, CO2 a anesteziologických plynů) vč. paramagnetického měření O2 a integrace zobrazení všech těchto parametrů v monitoru přístroje |  |
| měření MAC vč. integrace zobrazení všech těchto parametrů v monitoru přístroje |  |
| elektronické rotametry |  |
| schopnost kompenzace nebo úplného odfiltrování tlakových výkyvů v rozvodu plynů |  |
| možnost připojení jednocestných okruhů |  |
| akustické a optické alarmy chybových stavů s řazením dle důležitosti |  |
| režim stand by |  |
| možnost okamžité ventilace i při vypnutém přístroji pro možnost rychlého úvodu do anestézie v urgentních případech |  |
| integrovaná odsávačka bronchů |  |
| pracovní plocha o rozměru min. 35x25cm |  |
| osvětlení pracovní plochy a ovládacích prvků |  |
| Parametry ventilátoru: |  |
| elektronicky řízený |  |
| vedení anestezie s malými průtoky čerstvých plynů od 0,2 l/min (low – flow, minimal – flow) s návratem měřeného vzorku zpět do uzavřeného pacientského okruhu a možností |  |
| monitorace využití čerstvé směsi pro optimalizaci nastavení průtoku |  |
| kompenzace objemu a poddajnosti dýchacího okruhu |  |
| jednoduchý testovací režim (bez nutnosti účasti obsluhy) |  |
| dechový objem (VT) min: 20 – 1400 ml |  |
| dechová frekvence min do 80 dechů/min |  |
| poměr I:E min od 5: 1 do 1 : 8 |  |
| nastavitelný průtokový trigger v minimálním rozsahu 1 – 15,0 l/min. |  |
| PEEP nastavitelný min.: 0 - 20 cm H2O |  |
| inspirační pauza 0-60 procent času inspiria |  |
| Ventilační režimy: |  |
| manuální, spontánní |  |
| objemově-řízená ventilace |  |
| tlakově-řízená ventilace |  |
| synchronizovaná řízená ventilace s tlakovou podporou (SIMV/PS) |  |
| spontánní ventilace s tlakovou podporou |  |