Příloha 2.  Přehled požadovaných technických vlastností

Ve sloupci B uchazeč uvede, zdali splňuje požadovaný parametr a uvede jeho hodnotu pokud je zadavatelem požadována. Zadavatel připouští u jednotlivých hodnot, pokud to jejich povaha připouští, toleranční rozsah (odchylku) +/- 10%. Pokud uchazeč nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) této hodnoty, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Pokud v sloupci "B" zadavatel uvedl "ano", znamená to, že tuto vlastnost musí zařízení mít.

| - Požadované parametry | - Splněno (ano/ne, hodnota) |
| --- | --- |
| Videoprocesor: |  |
| zobrazovací systém – kompatibilní pro CCD čip s rozlišením HDTV (HighDefinitionTV) |  |
| automatické řízení jasu čipu |  |
| nastavení velikosti zobrazení |  |
| nastavení zvýraznění obrazu |  |
| nastavení kontrastu |  |
| nastavení barevného odstínu |  |
| výstup: |  |
| - VBS composite, Y/C, YPbPr , RGB SD-SDI pro SDTV |  |
| - RGB, YPbPr a HD-SDI pro HDTV |  |
| automatické nastavení bílé - nebo ručně přes čelní panel |  |
| potlačení odlesků v obraze - celoplošné/místní |  |
| zmrazení obrazu – s funkcí permanentního uchovávání minimálně 15 obrazů zpět |  |
| předvolba nastavení pacientských dat |  |
| možnost ovládání nastavení z endoskopu - programovatelná tlačítka |  |
| archivace obrázků – slot pro přenosné paměťové zařízení |  |
| kompresní formát uložení snímků TIFF - bez komprese, JPEG 1/5, JPEG 1/10. |  |
| automatické ukládání uživatelského nastavení systému |  |
| Videoendoskop: |  |
| 5mm rigidní videoendoskop s flexibilním koncem |  |
| HDTV technologie s CCD-čipem na konci |  |
| integrovaná tlačítka pro ovládání funkcí kamerové jednotky |  |
| možnost sterilizace v autoklávu |  |
| dodání včetně sterilizačního kontejneru |  |
| Úhel pohledu: 85° |  |
| Směr pohledu: přímý pohled |  |
| Hloubka ostrosti: 18mm – 100 mm |  |
| Průměr distálního konce: 5,4 mm |  |
| Pracovní délka: 370 mm |  |
| Rozsah flexibilní části: |  |
| - nahoru 100° |  |
| - dolů 100° |  |
| - doprava 100° |  |
| - doleva 100° |  |
| Endoskopická kamerová jednotka s kamerovou hlavou: |  |
| technologie CCD-čip s rozlišením HDTV |  |
| možnost ovládání funkcí kamerového systému pomocí integrovaných tlačítek kamerové hlavy |  |
| zoom |  |
| univerzální očnicový adaptér pro připojení optiky |  |
| možnost sterilizace v autoklávu |  |
| dodání včetně sterilizačního kontejneru |  |
| Medicínský monitor: |  |
| medicínský monitor úhlopříčka 26“ – poměr 16:10 |  |
| HDTV rozlišení obrazu: 1920 x 1200 |  |
| kontrast: 1000 : 1 |  |
| 16,8 miliónu barev, 8bit |  |
| zobrazovací úhel: 178° |  |
| svítivost: 400cd/m2 |  |
| antireflexní úprava |  |
| překreslovací frekvence: 5ms |  |
| MDE certifikace |  |
| vstup – S-video, Y/C, analog RGB,EXT- Sync, 2x HD/SD-SDI, DVI 2x |  |
| výstup - S-video, Y/C, analog RGB, EXT- Sync, 2x HD/SD-SDI, DVI 2x |  |
| Záznamové zařízení |  |
| Video In/Out : PAL formát, S-video nebo kompozitní BNC |  |
| Audio In/Out : standard 3.5mm stereo sluchátkový konektor |  |
| záznam obrazu minimálně ve formátech JPEG, TIFF, PNG, DICOM |  |
| záznam videa minimálně ve formátu MPEG2 (DVD-quality) |  |
| záznam na USB flash disk nebo externí hard disk |  |
| intuitivní ovládání |  |
| MDE certifikace |  |
| Zdroj světla |  |
| Xenonová výbojka |  |
| výkon min. 300W |  |
| manuální či automatická regulace jasu na zdroji světla |  |
| automatické uložení nastavení |  |
| životnost Xe výbojky min. 500 hodin |  |
| záložní lampa |  |
| Proplachová pumpa |  |
| průtok 1,5l/min při max. tlaku 400 mmHg |  |
| integrovaná ochrana proti tlakovému přetížení |  |
| možnost používání jednorázových i sterilizovatelných hadicových setů |  |
| Transportní vozík |  |
| antistatická úprava |  |
| zásuvky s přepěťovou ochranou |  |
| izolovaná kolečka |  |
| brzda |  |
| Držák endoskopu: |  |
| možnost uchycení k operačnímu stolu |  |
| akční rádius min. 30cm |  |