Příloha 2.  Přehled požadovaných vlastností

Ve sloupci B uchazeč uvede, zdali splňuje požadovaný parametr a uvede jeho hodnotu pokud je zadavatelem požadována. Zadavatel připouští u jednotlivých hodnot, pokud to jejich povaha připouští, toleranční rozsah (odchylku) +/- 10%. Pokud uchazeč nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) této hodnoty, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Pokud v sloupci "B" zadavatel uvedl "ano", znamená to, že tuto vlastnost musí zařízení mít.

Pro část 1:

| A. Požadované parametry: | B. Splněno (ano/ne, hodnota) |
| --- | --- |
| programová kompatibilita se stávajícími EMG přístroji zadavatele od výrobce Keypoint |  |
| plná kompatibilita spotřebního materiálu ke stávajícímu EMG přístroji zadavatele od výrobce Keypoint (kabelů, elektrod, externích ovladačů) s požadovaným dodávaným přístrojem |  |
| Plná kompatibilita dodávaného software se stávajícími EMG přístroji zadavatele od výrobce Keypoint |  |
| síťové propojení jednotlivých stanic a možnost náhledu a editace vyšetření z kterékoli stanice |  |
| ukládání a zálohování provedených vyšetření lokálně a na síťovém sdíleném disku |  |
| programová a HW kompatibilita magnetického stimulátoru se stávajícími EMG přístroji zadavatele od výrobce Keypoint |  |
| předzesilovače na výkyvném rameni |  |
| mobilní systém na vozíku |  |
| software pro popis EMG/EP vyšetření s českou diakritikou |  |
| SW pro Nerve Conduction Velocity vč. F-vlny a Inching |  |
| možnost nastavení programů pro magnetickou stimulaci MEP |  |
| Decrement Test |  |
| H-Reflex |  |
| Kvantitativní EMG |  |
| IP analýza |  |
| TA analýza |  |
| MUP vč. Single MUP analýzy a Multi MUP analýzy |  |
| Somatosensorické EP (SSEP) |  |
| Zrakové EP (VEP) |  |
| Sluchové EP (BAEP) |  |
| CV General (MEP) |  |
| Symphatetic Skin Response |  |
| Area Increment Analysis (MUNE - Motor Unit Number Estimate) |  |
| dolní frekvenční limit (-3 dB), SW-dependentní: 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1k, 2k, 3k Hz |  |
| horní frekvenční limit (-3 dB), SW-dependentní: 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2, 3, 5, 10 kHz, open. |  |
| vstupní impedance: 200Mohm |  |
| common Mode: >1000 Mohm/25pF |  |
| isolation mode rejection >160dB |  |
| common Mode Rejection Ratio (CMRR) >100dB |  |
| citlivost 0.5μV/D - 20 mV/D |  |
| citlivost displeje 0.05μV/D - 20 mV/D |  |
| rozlišení 16 Bit/s |  |
| vzorkovací frekvence 48.0kHz na zesilovač |  |
| trigger Mode: |  |
| - Manual |  |
| - external |  |
| - external stimulator |  |
| - signal |  |
| - stimulation and free run (program-dependent). |  |
| - stimulation Train: počet pulzů 1-500, frekvence 0.01-200 Hz |  |
| external Trigger Input: |  |
| - TRIG IN (Main trigger) 5 V-TTL-level |  |
| - trvání negativity minimálně 21 μs na pinu 2 (GND - pin 3, 5) konektoru EXTERNAL TRIG. IN/OUT. TRIG IN to stimulus delay 2.5 ms |  |
| external Trigger Output: |  |
| - TRIG 1 OUT (Main trig) >10 μs, |  |
| - TRIG 2 OUT (Secondary trig) >10 μs, 5 VTTL-level, |  |
| - trvání negativity minimálně 10 μs na pinu 1 a 9 (GND - pin 3, 5) na konektoru EXTERNAL TRIG. IN/OUT |  |
| rozšířené nastavení pro puls, párový puls a train s nastavitelnou konfigurací uživatelem |  |
| Možnost připojení laserové tiskárny (podpora OS Windows XP, Windows 7) |  |
| minimální konfigurace počítače: - 2.2 GHz procesor a vyšší - 4 Mbyte RAM a vyšší - 250 Gbyte Harddisk a vyšší - DVD-RW mechanika 10/100 Mbit síťová karta a vyšší |  |
| parametry magnetického stimulátoru: |  |
| šířka impulzu: 280 μsec bifázický, |  |
| magnetický gradient: 40 až 60 kTesla/s podle stimulační cívky, |  |
| špičkové magnetické pole: 1 až 4 Tesla podle stimulační cívky, |  |
| dostupná frekvence 5 impulzů za sekundu při 100% výstupním výkonu, |  |
| minimální počet stimulů do přehřátí cívky > 350 při 75% maximálním výstupním výkonu, |  |
| minimální životnost hlavního kondenzátoru > 1 M stimulací |  |
| maximální teplota cívky: 41˚C, zabudované teplotní čidlo pro automatické vypínání při přehřátí |  |
| vstup/výstup pro externí zdroj spouštěcího stimulu - devítikolíkový konektor D-sub |  |
| rameno pro polohování magnetické cívky |  |
| kompatibilita s ostatními EMG přístroji zadavatele značky Keypoint na pracovišti |  |

Pro část 2:

| A. Požadované parametry: | B. Splněno (ano/ne, hodnota) |
| --- | --- |
| předzesilovače na výkyvném rameni |  |
| mobilní systém na vozíku |  |
| software pro popis EMG/EP vyšetření s českou diakritikou |  |
| SW pro Nerve Conduction Velocity vč. F-vlny a Inching |  |
| možnost nastavení programů pro magnetickou stimulaci MEP |  |
| Decrement Test |  |
| H-Reflex |  |
| Kvantitativní EMG |  |
| IP analýza |  |
| TA analýza |  |
| MUP vč. Single MUP analýzy a Multi MUP analýzy |  |
| Somatosensorické EP (SSEP) |  |
| Zrakové EP (VEP) se stimulačním monitorem |  |
| Sluchové EP (BAEP) + kalibrovaná sluchátka pro BAEP |  |
| CV General (MEP) |  |
| Symphatetic Skin Response |  |
| Možnost připojení laserové tiskárny (podpora OS Windows XP, Windows 7) |  |
| minimální konfigurace počítače: - 2.2 GHz procesor a vyšší - 4 Mbyte RAM a vyšší - 250 Gbyte Harddisk a vyšší - DVD-RW mechanika - 10/100 Mbit síťová karta a vyšší |  |