Příloha 2.  Přehled požadovaných technických vlastností

Ve sloupci B uchazeč uvede, zdali splňuje požadovaný parametr a uvede jeho hodnotu pokud je zadavatelem požadována. Zadavatel připouští u jednotlivých hodnot, pokud to jejich povaha připouští, toleranční rozsah (odchylku) +/- 10%. Pokud uchazeč nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) této hodnoty, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Pokud v sloupci "B" zadavatel uvedl "ano", znamená to, že tuto vlastnost musí zařízení mít.

| - Požadované parametry | - Splněno (ano/ne, hodnota) |
| --- | --- |
| Kompatibilita se stávajícím systémem firmy Brainscope |  |
| Stanice 1. pro stávající epileptologickou monitorovací jednotku: |  |
| digitální EEG zesilovače- 36 kanálů (headbox) |  |
| pojízdný stolek/stojan |  |
| nahrávací stanice, LCD monitor min 24”, klávesnice, myš |  |
| software (viz požadavky na programové vybavení) |  |
| Stanice 2. pro stávající epileptologickou monitorovací jednotku: |  |
| digitální EEG zesilovače - 96 kanálů (headbox) |  |
| speciální úprava pro vzorkování do 5kHz/kanál |  |
| pojízdný stolek/stojan |  |
| nahrávací stanice, LCD monitor min 24”, klávesnice, myš |  |
| software (viz požadavky na programové vybavení) |  |
| Požadavky na EEG zesilovač (headbox): |  |
| minimální kapacitní vazba - minimální rušení |  |
| propojení optickým kabelem |  |
| měřeni impedance elektrod |  |
| napájení z interního akumulátoru |  |
| počet kanálů v jednotce: 36/96 |  |
| vstupní vzorkovací frekvence: 25 kHz / 24 bit |  |
| výstupní vzorkovací frekvence: 250 Hz, 1 kHz, 5 kHz |  |
| maximální šířka pásma: DC 2000 Hz (pro výstupní vzorkovací frekvenci 5 kHz) |  |
| aplikační šířka pásma: 0.15 - 200 Hz (pro výstupní vzorkovací frekvenci 1 kHz) |  |
| potlačeni vstupního souhlasného signálu: ≥ 100 dB |  |
| vstupní šum: ≤ 1 uVpp |  |
| vstupní impedance: ≥ 100 MOhm |  |
| vstupní signálový rozsah: ≥ +/- 25 mV |  |
| vstupní polarizační rozsah. ≥ +/- 500 mV |  |
| výstupní rozlišeni: 0,1 uV |  |
| Požadavky na programové vybavení pro obě stanice: |  |
| prohlížecí program pro vizuální a matematické hodnocení EEG záznamu |  |
| prohlížení záznamu po stránkách nebo značkách |  |
| předdefinované značky, možnost přidaní vlastních značek |  |
| automatické stránkovaní nebo on-line zobrazení záznamu |  |
| libovolné měřítko signálu |  |
| prohlížení záznamu ve volitelných i přednastavených montážích |  |
| snadná definice libovolných montáží |  |
| současné zobrazení několika záznamů nebo jednoho záznamu v rozdílných montážích |  |
| definice filtrů uživatelem nebo standardní přednastavené filtry |  |
| videomonitoring a záznam polysomnografie |  |
| skórování spánkových stádii a generováni interaktivního hypnogramu |  |
| synchronizace záznamu EEG a videa |  |
| zoom videa a možnost výřezu zajímavých událostí |  |
| možnost připojení do počítačové sítě |  |
| propojení s NIS - přenos pacientských dat v podobě textového souboru |  |
| zálohování a export záznamu |  |
| Rozšíření stávajícího audio/video systému epileptologické monitorovací jednotky: |  |
| 2x otočná kamera s programy den/noc s funkcí vzdáleného ovládání zoom |  |
| softwarové rozšíření systému o možnost synchronního záznamu audio/video/EEG ze dvou kamer |  |
| u jednoho pacienta (software musí být schopen podporovat celkem 8 kamer – 2 kamery u 4 monitorovaných lůžek) |  |