Příloha 2.  Přehled požadovaných technických vlastností

Ve sloupci B uchazeč uvede, zdali splňuje požadovaný parametr a uvede jeho hodnotu pokud je zadavatelem požadována. Pokud uchazeč nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) této hodnoty, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Pokud v sloupci "B" zadavatel uvedl "ano", znamená to, že tuto vlastnost musí zařízení mít.

| - Požadované parametry | - Splňuje (Ano/Ne/Hodnota) |
| --- | --- |
| plně automatizovaný provoz |  |
| fyzikální druh dezinfekce |  |
| rychlý dezinfekční cyklus max. 15 minut včetně ošetření jednotlivých kanálů endoskopu |  |
| možnost dezinfekce všech typů flexibilních endoskopů |  |
| dezinfekce minimálně jednoho endoskopu v komoře |  |
| kontrola těsnosti endoskopu v průběhu celého procesu |  |
| individuální ošetření a monitorování každého kanálu endoskopu (kontrola průtoku, připojení, upozornění na ucpání) |  |
| dokumentace průběhu dezinfekčního procesu (zobrazení parametrů každého dezinfekčního cyklu, ID pacienta, endoskopu, obsluhy, chyb na monitoru s možností tisku na zabudované tiskárně) |  |
| ekologický provoz (netoxická metoda) |  |
| dodání včetně veškerého nezbytného příslušenství nutného pro provoz a připojení dezinfektoru (voda, odpad, filtry atd.) |  |